动静态光散射仪ALV/CGS-3

德国ALV公司出品的最新型号的CGS-3型广角静态动态同步激光散射仪在“真正意义”上实现静态光散射和动态光散射两种模式的同步测量，一体化的设计，使得仪器结构更加紧凑，无需光学防震平台，仪器随意搬动而不必进行繁琐的光路调整工作。仪器预先准直光路，用户无需进行光路的维护和调节，同时该仪器先进的外壳设计更能避免空气中灰尘较多以及杂散光给实验带来的干扰，而且正常的试验室灯光不会对仪器工作造成任何影响。

技术参数

粒径范围：粒径范围1nm-5μm，测量范围广

浓度范围： 0.01mg/ml-----10mg/ml

分子量范围：360 dalton至109 dalton

均方根回旋半径：最小可达5nm

第二维利系数：(A2) 最小可达10-7 mol dm3/g2

测量角度范围：有效角度：12°～152°散射角，推荐角度：17°～150°散射角

温度控制： -6°C～+120°C之间，精度为 ± 0.1°C，有测量温度跟踪记录

系统试验误差： 转角17°～150°，绝对误差 <+/-0.5%

光源：光源，氦氖HeNe激光管，波长： 632.8nm ，功率22 mW，节能，体积小，使用寿命长，无需冷却水，无噪音，安全系数高

检测器：采用光纤及ALV专利技术，高灵敏度血崩式光电二极管检测器(APD)双检测器配置

转角器：高精度马达牵引，可至20°/s，用户可选择速度，精确度0.025°

实验室要求：任何实验室，对实验室光线无任何要求

仪器大小重量：450mm×930mm×350mm, 重40kg，无需防震光学平台

相关器： ALV7004相关器，最小采样时间25ns，312通道，与双检测器配置结合的准互相关技术，最大计数率 160MHz

应用范围

1）动态光散射：可以计算流体力学半径(Rh)，表观扩散系数(D)，多分散性指数(polydispersity index)，粒径分布， Z均扩散系数Dz 
    2）静态光散射：可以计算重均分子量(Mw)，均方根回旋半径(Rg)，第二维利系数(A2),并能给出单一浓度的表观重均分子量(Mw，app)和表观均方根回旋半径(Rg，app) 
    3）结合同步测量的动态静态光散射结果，可以计算单一浓度样品的形状因子(Rg/ Rh)，用于大分子的构象研究。 
    4）除实验操作软件外并配有德国美因茨大学研发的专业的数据处理软件，可以根据体系的分散性及大分子的形状因子拟合数据，可以提供动态和静态数据的Zimm plot。

图片