荧光分光光度仪

Cary Eclipse荧光分光光度计可选择多种操作模式：荧光、磷光、化学／生物发光模式等，以 80点/秒的采集速率可保证得到稳定的荧光动力学数据，可捕获到每毫秒磷光信息的变化，所具有的灵敏度可方便地检测到皮摩尔荧光素的浓度 。只用0.5ml样品就可得到一条标准曲线，节约大量样品 。

1、性能参数

光源：长寿命闪烁式氙灯，闪烁半峰宽≈2微秒，寿命20,000小时；

激发单色器/发射单色器：Czemy-Tumer单色器，F3.6焦距0.125m；

滤光片：激发和发射单色器都标配多波长范围的滤光片，操作者可指定选用或通过软件自动调用；

光栅：激发态30×35mm，1200线/mm，闪烁波长为370mm

发射态30×35mm，1200线/mm，闪烁波长为440mm

检测器：高性能的R928光电倍增管检测器，一支用于样品信号，一支用于参比信号。光电倍增管电压根据样品荧光强度不同分为低（400V，强荧光）、中（600V，默认值）、高（800V，弱荧光）三档 可选，也可手动输入自选数值（400－1000V）；

波长范围：激发态：200－900nm零级可选；

发射态：200－900nm零级可选

波长精度：±0.5nm（541.92nm）

±1.0nm（200－900nm）

2、应用范围

可用于无机化合物包括无机金属离子和非金属离子：元素Al、Au、B、Be、Ca、Cu、Eu、Ga、Ge、Hf、Mg、Nb、Pb、Rh、Ru、S、Se、Si、Ta、Th、Te、W、Zn、Zr等；

有机化合物 :有机物如多环胺类、萘酚类、吲哚类、多环芳烃、氨基酸、蛋白质等；药物如吗啡、喹啉类、异喹啉类、麦角碱、麻黄碱等； 维生素A、B1、B2、B6、B12、E、C等； 叶酸、甾体、抗生素、酶、辅酶等。甚至基因研究及检测。

3、图片